## Slide 1: Algorithm Concept for MaestroNano
Allen

## Slide 2
Algorithm Concept Comparison
Algorithm | Absorption vs. Pathlength (The relation between A & P is unknown) | Absorption vs. Pathlength (The relation between A & P can be listed)
Algorithm Concept |  | 
Product | NanoDrop, NanVue, BioSpec-nano, Q3000, K2800 | N.A.
Advantage | 1.Solution will be measured without database. | 1.High accurate prediction. (regardless of pathlength accuracy) 2.Easy fiber structure design. 3.Cost down.
Issue | Difficult fiber tip structure design. | 1.Slope of A vs. P is unknown 2.Y-intercept can be ignored？
Measurement
230nm
I1
I2
P1
P2
A1
A2
10mm A230
280nm
I1
I2
P1
P2
A1
A2
10mm A280
260nm
I1
I2
P1
P2
A1
A2
10mm A260
10mm C
P1
P2
10mm
A1
A2
？
A vs. P斜率未知, 需量測2點再去fit所求
Measurement
230nm
I1
P1
A1
10mm A230
280nm
I1
P1
A1
10mm A280
260nm
I1
P1
A1
10mm A260
10mm C
P1
10mm
A1
？
A vs. P斜率已知, 量測1點即可fit所求

## Slide 3
Principle (A vs. P is known)
From Beer-Lambert equation
c = (A x e) / b
 A = (1/e) x b x c
所以 A/b (Abs./mm) = (1/e) x c
目標為y = ax + b形式,
因此定義右圖公式為 A = mb + Y
其中m的單位亦為 Abs./mm
 m = A/b = c/e
 c = m x e
亦即濃度與斜率為正相關
欲fit出各波段10mm Abs., 除斜率
外, 還需要有y截距值
y=ax+b
Related to light scattering, i.e. fiber structure
Related to solution
Notes: New idea was born at 6/23 PM.

## Slide 4
NanoDrop Principle-1
：Light
A：Absorbance
P：Pathlength
I：Intensity
A1
A2
I1
I0
I2
I0
Blank
Independent of I0,
因此不需入射光強度值,只需兩組sample之光強度值,
即可推待測物得吸收率
Blank
with Sample
P
P
I0：入射光強度

## Slide 5
NanoDrop Principle-2
我們將以Band Pass Filter分別將230nm, 260nm, 280nm之波長光強度進行數據處理
演算前提說明：下面若無註明則先以單一種波長的演算方式進行推算。
Step 1 量測Blank兩高度之訊號
(P1, P2, I’blanklow, I’blankhigh)
Step 2 量測Blank + Sample
兩高度之訊號
(P1, P2, I’samplelow, I’samplehigh)
Step 3 電訊號轉換成光學數據, 每項數據擷取一次or數次後求平均
(Ibl, Ibh, Isl, Ish), 每次擷取時間剛好搭配在lamp on的狀態。
Step 4 計算各個波長, 不同Pathlength的Sample吸收率(A, or稱為O.D.值)：
P1：A1=Asl-Abl=-log(Isl/Ibl), P2：A2=Ash-Abh=-log(Ish/Ibh)
Step1~4 先求得230,260,280nm波段下, 各兩個不同Pathlength的吸收率,
後續再求出Pathlength為10mm之各波段吸收率
P1
I’bl
I0
Blank
Abl
Abh
I’bh
I0
P2
Step 1
P1
I’sl
I0
Blank + Sample
Asl
Ash
I’sh
I0
P2
Step 2
：Light
A：Absorbance
P：Pathlength
I：Intensity
NA 計算方式

## Slide 6
NanoDrop Principle-3
Step 5 由於核酸與蛋白質的吸收率通常以光通樣本路徑10mm為主, 因此再將
上述所得之兩組 P與A對應之關係, 進行外插法, 即可求得歸一化後的
樣本吸收率A。
Step 6 According to the Beer-Lambert equation,
可得Pathlength=10mm的Sample濃度,
(僅以波長260nm註1之吸收率, 求出來的濃度定量)
c10mm=(A10mm x e) / 10mm
Step 5, 6 以A260的兩個Pathlength以外插法求出待測物10mm在波長260nm的吸收率,
再以公式求出待測物濃度。
From the Beer-Lambert equation, we can calculate the concentration of the sample：
c=(A x e) / b
where c is concentration, A is the absorbance in AU, e is the wavelength-
dependent extinction coefficient in ng-cm/μl, and b is the pathlength.
50 ng-cm/μl, Double-stranded DNA
e= 33 ng-cm/μl, Single-stranded DNA
40 ng-cm/μl, RNA
b
O.D.
P1
P2
A1
A2
10mm
?
註1：Nucleic acids can be quantified at 260nm.

## Slide 7
NanoDrop Principle-4
Step 7 From step 4 result, 可計算A260/A230 ratio, and A260/A280 ratio
Step 8 From Beer-Lambert equation, 回推各波長之在10mm之O.D.值
O.D.230=A230=(0.1 x c ) / e
O.D.260=A260=(0.1 x c ) / e
O.D.280=A280=(0.1 x c ) / e
c為波長260nm下, 利用外插法,歸一化後的Sample濃度
Step7, 8 求出吸收率特徵比例, 以及Pathlength為10mm之各波段吸收率
Step 9 Output 量測結果, 含10mm O.D.值(230nm, 260nm, 280nm ),
260/230 ratio, 260/280 ratio, 歸一化(10mm)後的濃度值, 共六個數值。
當DNA樣品中含有蛋白質、酚或其他小分子污染物時，會影響DNA吸光度的準確測定。一般情況下同時檢測同一樣品的OD260、OD280和OD230，計算其比值來衡量樣品的純度。

## Slide 8
NanoDrop Principle-5
Step1~5 量測Protein與標準溶液, 方法與NA相同
Step6 將A260與A280數值取出
套入Warburg-christian equation,
equation描述如下：
Protein concentration(mg/ml)=(1.55 × Aλ=280nm) － (0.76 × Aλ=260nm)
其中A為吸收率，λ為波長(wavelength)。
Step 9 Output 量測結果, 歸一化(10mm)後的濃度值
Protein 計算方式